ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลกำแพงแสน 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 389,052 บาท 3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 3.1 ชุดทดสอบชีวภาพ/เคมี เครื่องฆ่าเชื้อไอน้ำ จำนวน 50 กล่อง เป็นเงิน 269,640 บาท ราคา/หน่วย 5,392.80 บาท 3.2 ห่อสำเร็จรูปทางชีวภาพ/เคมี อ่านผลเร็วมาก จำนวน 12 กล่อง เป็นเงิน 119,412 บาท ราคา/หน่วย 9,951 บาท 4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 4.1 ราคาครั้งสุดท้ายของการจัดซื้อวัสดุ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กับ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน 5.1 นางธิดารัตน์ อุ่นเรือน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ห่อทดสอบชีวภาพ/เคมี เครื่องฆ่าเชื้อไอน้ำ

โรงพยาบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1.ลักษณะทั่วไป

1.1 ห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสําเร็จรูป ( Process Challenge Devices หรือ PCDs) พร้อมใช้งานในการ

ทดสอบได้ทันที

1.2 สําหรับใช้ในการประกันคุณภาพกระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำภายใต้ความดัน (steam

sterilization) และมีคุณสมบัติเทียบเท่าห่อทดสอบ 16 towel pack ตามข้อกําหนดที่ระบุในมาตรฐาน

AAMI

1.3 สามารถอ่านผลได้ภายใน 3 ชั่วโมงเมื่อใช้งานร่วมกับ  3MTM AttestTM Auto-reader รุ่น

193/290/390

2.ลักษณะเฉพาะ

2.1 ห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสําเร็จรูป ( Process Challenge Devices หรือ PCDs) ที่ผลิตได้ตาม

ข้อกําหนดตามมาตรฐานของ AAMI (Association for the Advancement of Medical

Instrumentation)  เทียบเท่ากับห่อทดสอบ AAMI 16 towel test pack

2.2 ภายในห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสําเร็จรูปประกอบด้วย

 หลอดตรวจสอบทางชีวภาพ 3MTM AttestTM 1292   Rapid Readout Biological Indicator

จุกสีนําตาลที่สามารถอ่านผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมง เมื่อใช้ร่วมกับ 3MTM AttestTM

Auto-reader รุ่น 193/290/390  ภายในหลอดประกอบด้วยสปอร์ของเชื้อ Geobacillus

Stearothermophilus ( formerly known  Bacillus Stearothermophilus)  ATCC 7953

พร้อมผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก BSI (British Standard Institute) ผลิตเข้าได้กับข้อกําหนด

ตามมาตรฐาน ISO 11138 :2006 parts1&3

 ตัวตรวจสอบทางเคมี 3MTM ComplyTM SteriGageTM Chemical Integrators  พร้อมผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองจาก BSI (British Standard Institute) ผลิตเข้าได้กับข้อกําหนดตามมาตรฐาน

ISO 11140:2005  part 1

 แผ่นบันทึกข้อมูลในการกรอกรายละเอียดในการทดสอบ เช่น วันที่ แผนก เครื่องอบฆ่าเชื้อ และรอบ

ในการอบ เพื่อใช้ในการทบทวนทวนสอบกลับ

 ขดลวดเพื่อช่วยในการตรึงให้หลอดตรวจสอบทางชีวภาพอยู่ ตรงกลางของห่อทดสอบ

 แผ่นกระดาษภายในห่อเพื่อช่วยในการจําลองสภาวะในการทดสอบ ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับห่อ

เครื่องผ้า 16 towel pack ตามมาตรฐาน AAMI

3. ฉลากบนห่อระบุ lot number และ วันหมดอายุ พร้อมทั้งแผ่นวงกลมสีเหลืองนวลเพื่อใช้เป็น process

indicator ในการบ่งชี้ว่าห่อทดสอบได้ผ่านการทดสอบ มาแล้ว

4. ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ  และใช้ในการประกัน

คุณภาพในการอบฆ่าเชื้อในแต่ละรอบของการทําให้ปราศจากเชื้อ เพื่อป้องกันและลดความเสียงต่อการติด

เชื้อซึ่งเกิดจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปราศจากเชื้อออกไปใช้กับผู้ป่วยตรงตามคําแนะนําในการปฏิบัติ

AAMI, AORN

5. อ่านผลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมง ภายในเครื่อง 3MTM AttestTM Auto-reader

รุ่น 193/290/390     ที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ เจริญเติบโตของสปอร์ Geobacillus

Stearothermophilus ระหว่าง  60 + 2 องศาเซลเซียส  และทําการอ่านและแสดงผลในการตรวจสอบ

โดยอัตโนมัติ   โดยมีระบบสัญญานไฟแสดง และเสียงเตือนสําหรับ Auto-reader รุ่น 193/290/390

* ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน   เครื่องจะแสดงผลทันทีที่ค่าการอ่านผลไม่ผ่าน ซึงอาจแสดงผลให้ทราบก่อน

3 ชั่วโมง โดยสัญญาณไฟสีแดง(+) จะติดตรงช่องที่หลอด ตรวจสอบทางชีวภาพที่ให้ผลเป็นบวก  รวมทั้ง

มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อผลการตรวจสอบไม่ผ่าน

* ผลการตรวจสอบผ่าน   เครื่องจะทําการอ่านและแสดงผลเมื่อครบเวลา 3 ชั่วโมง  โดยสัญญาณไฟสี

เขียว (-) จะติดตรงช่องที่หลอดตรวจสอบทางชีวภาพที่ให้ผลการ ตรวจสอบเป็นลบ

6. บันทึกผลการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกันและควบคุม คุณภาพภายในแต่ละรอบที่มีการ

ตรวจสอบคุณภาพ

7. ในแต่ละกล่องจะบรรจุ Quality Assurance Certificate ซึ่งระบุรายละเอียดของจํานวนสปอร์ ,

Survival/Kill time, D-Value เป็นต้น

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ห่อทดสอบชีวภาพ/เคมี เครื่องฆ่าเชื้อไอน้ำ แบบอ่านผลเร็วมาก

โรงพยาบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ลักษณะทั่วไป

- ห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป (Process Challenge Devices หรือ PCDs) แบบพร้อมใช้งานในการทดสอบได้ทันทีและออกแบบให้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single use device)   สำหรับใช้ในการประกันคุณภาพกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำชนิดเครื่องดูดอากาศออกโดยระบบสูญญากาศ(pre-vacuum or dynamic air removal)

-  อ่านผลการตรวจสอบได้รวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อใช้งานร่วมกับ 3MTM AttestTM Auto-reader รุ่น490

- ลักษณะเฉพาะ

1.ห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป (Process Challenge Devices หรือ PCDs)  ใช้ในการประกันคุณภาพกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำชนิดเครื่องดูดอากาศออกโดยระบบสูญญากาศ (pre-vacuum or dynamic air removal ) ที่อุณหภูมิ 132-135 องศาเซลเซียส  โดยใช้เวลาในการทำให้ปราศจากเชื้อที่ 132 องศาเซลเซียสไม่ต่ำกว่า 4 นาที และ 135 องศาเซลเซียสไม่ต่ำกว่า 3 นาที

2. ห่อทดสอบผลิตได้ตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานของ AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)  และมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับห่อทดสอบ AAMI 16 towel test pack

3.  ภายในห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูปประกอบด้วย

3.1 หลอดตรวจสอบทางชีวภาพ 3MTM AttestTM 1492V   Super Rapid  Readout Biological Indicator  ฝาสีน้ำตาลที่สามารถอ่านผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อใช้ร่วมกับ 3MTM AttestTM Auto-reader รุ่น 490

ภายในหลอดมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

- แผ่นกระดาษเคลือบด้วยเชื้อ  Geobacillus  stearothermophilus

ATCC® 7953  จำนวนสปอร์ไม่ต่ำกว่า 1.0 x 106 CFU ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุใน ISO 11138 Parts 1&3:2006

- อาหารเลี้ยงเชื้อที่บรรจุในหลอดแก้วที่มีการผสมอินดิเคเตอร์

Bromocresol purple ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองจากปฏิกิริยาเมตาโบลิซึมเมื่อค่าความเป็นกรด-ด่างเปลี่ยนไปซึ่งแสดงถึงการทำให้ปราศจากเชื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ และวัดฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์ในสปอร์ alpha-glucosidase ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อมีการเจริญเติบโตของเชื้อ Geobacillus  stearothermophilus กับสาร non-fluorescent  substrate,4 -methylumbelliferyl-alpha-D-glucoside(MUG)  และปล่อยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์

4-methylumbelliferone  ซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้โดยเครื่อง Auto-reader รุ่น 490 แสดงถึงการทำให้ปราศจากเชื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ

- ที่หักหลอดแก้วภายในตัว (Ampoule Crusher)

- วัสดุที่ช่วยในการดูดซับแสงฟลูออเรสเซนต์และอาหารเลี้ยงเชื้อ

ทำจาก non-woven

- ช่องบ่มเชื้อ( Growth Chamber)

- ส่วนประกอบทั้งหมดจะถูกบรรจุภายในหลอดพลาสติกใสและ

ปิดผนึกด้วยฝาจุกสีน้ำตาลพร้อมตัวกรองเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อภายนอกที่ปิดอยู่ล้อมรอบฝาจุก

- ตัวตรวจสอบแบบ process indicator อยู่บนด้านบนของหลอด

ง่ายต่อการสังเกตว่าหลอดใดผ่านการทดสอบมาแล้ว  ตัวตรวจสอบทางเคมีจะเปลี่ยนจากสีชมพูกุหลาบเป็นสีน้ำตาล

- ฉลากระบุวันหมดอายุ พร้อมช่องให้เขียนรายละเอียดในการ

- ตรวจสอบ เช่น รอบที่อบ (load) เครื่องฆ่าเชื้อที่ (ster) และวันที่

ทำการตรวจสอบ (date)

3.2 ความน่าเชื่อถือของการอ่านผลอย่างรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง> 97% เมื่อ

เทียบกับระบบอ่านผลแบบ 48 ชั่วโมง และ 7 วัน  ทดสอบตามข้อกำหนดของ FDA ในการทำ Reduce Incubation Time (RIT)

3.3  ตัวตรวจสอบทางเคมี 3MTM ComplyTM SteriGageTM Steam Chemical

Integrator  ที่อยู่ภายในห่อทดสอบช่วยในการอ่านผลได้ทันทีในกรณีเร่งด่วนที่ต้องมีการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปใช้ก่อนทราบผลการทดสอบด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ  ตัวตรวจสอบผลิตเข้าได้กับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 11140-1:2005 ® 2010 ในระดับ class 5 อ่านผลได้ง่ายโดยดูจากการเคลื่อนที่ของผลึกสารเคมีเข้าช่วง  Accept หรืออยู่ในช่วง Reject

3.4 แผ่นบันทึกข้อมูลในการกรอกรายละเอียดในการทดสอบ เช่น วันที่

แผนก เครื่องอบฆ่าเชื้อ และรอบในการอบ เพื่อใช้ในการทวนสอบกลับ

3.5 แผ่นกระดาษภายในห่อเพื่อช่วยในการจำลองสภาวะในการทดสอบ

ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับห่อเครื่องผ้า 16 towel test pack ตามมาตรฐาน AAMI

3.6 ฉลากบนห่อระบุ lot number  สัญลักษณ์นาฬิกาทรายแสดงวันหมดอายุ

และ เครื่องหมายสแกน พร้อมทั้งแผ่นวงกลมสีเหลืองนวลเพื่อใช้เป็น process indicator ใน

การบ่งชี้ว่าห่อทดสอบได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว

4. ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอ

น้ำ  และใช้ในการประกันคุณภาพในการอบฆ่าเชื้อในแต่ละรอบของการทำให้ปราศจากเชื้อ

เพื่อป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซึ่งเกิดจากการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปราศจาก

เชื้อออกไปใช้กับผู้ป่วยตรงตามคำแนะนำในการปฏิบัติจาก AAMI, AORN,CDC

5. อ่านผลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ภายในเครื่อง

3MTM AttestTM Auto-reader รุ่น 490   ที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ

เจริญเติบโตของสปอร์ Geobacillus  stearothermophilus ระหว่าง  56 + 2 องศาเซลเซียส

อ่านและแสดงผลในการตรวจสอบโดยอัตโนมัติโดยหน้าจอ LCD แสดงเครื่องหมายบวก

และลบ พร้อมเสียงเตือน  สำหรับ Auto-reader รุ่น 490 สามารถเชื่อมต่อผ่าน web app

เชื่อมต่อข้อมูลจากหน้าจอ LCD ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือได้ เพื่อสามารถ

ทราบการแสดงผลได้อย่างรวดเร็วเป็น real-time และสามารถบันทึกผลการตรวจสอบหรือ

สั่งพิมพ์ผลการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกันและควบคุมคุณภาพภายในแต่

ละรอบที่มีการตรวจสอบคุณภาพ

6. ในกล่องจะบรรจุใบรับรองคุณภาพ Quality Assurance Certificate ซึ่งระบุรายละเอียด

จำนวนสปอร์ , Survival/Kill time, D-Value เป็นต้น